凝胶色谱仪型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of Gel Chromatograph

吉林省计量科学研究院

2013年5月10日

本大纲主要起草人：

李  韬

孙  航

参加起草人：

吕品一

目   录

1 范围	1

2引用文件	1

3 概述	1

4申请单位应提交的技术资料和试验仪器	1

5法制管理要求	2

6计量要求	2

7通用技术要求	3

8型式评价项目	4

9试验项目的试验方法和条件	5

10型式评价结果的判定	14

附录 原始记录格式	15

凝胶色谱仪型式评价大纲

1．范围

本大纲适用于凝胶色谱仪的型式评价工作。

2．引用文件

JJG342-1993  凝胶色谱仪

GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用本大纲。然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

3．概述

凝胶渗透色谱仪主要用于有机溶剂中可溶的高聚物(聚苯乙烯、聚氯已烯、聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等)相对分子质量分布分析及分离，根据所用凝胶填料不同还可分离油溶性和水溶性物质。

凝胶色谱仪是一种快速而又简单的分离分析技术，其原理是一个含有各种分子的样品溶液缓慢地流经凝胶色谱柱时，各分子在柱内同时进行着两种不同的运动：垂直向下的移动和无定向的扩散运动。大分子物质由于直径较大，不易进入凝胶颗粒的微孔，而只能分布颗粒之间，所以在洗脱时向下移动的速度较快。小分子物质除了可在凝胶颗粒间隙中扩散外，还可以进入凝胶颗粒的微孔中，即进入凝胶相内，在向下移动的过程中，从一个凝胶内扩散到颗粒间隙后再进入另一凝胶颗粒，如此不断地进入和扩散，小分子物质的下移速度落后于大分子物质，从而使样品中分子大的先流出色谱柱，中等分子的后流出，分子最小的最后流出。

4．申请单位应提交的技术资料和试验仪器

4.1技术资料

4.1.1样品照片及仪器铭牌照片。

4.1.2 产品标准。

4.1.3 总装图、电路图和主要零部件图。

4.1.4 产品使用说明书。

4.1.5 制造单位或技术机构所做的试验报告。

4.2 试验样机

申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系列产品提出申请。凡按单一产品申请的，一般情况下应提供1台～2台仪器；按系列产品申请的，每个系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验仪器的数量，按申请单一产品的原则执行。

5．法制管理要求

5.1 计量单位要求

仪器应采用法定计量单位

5.2 准确度要求

仪器的计量性能必须符合国家计量检定规程JJG342-1993的规定。

5.3 关于计量法制标志和计量器具标识的要求

5.3.1计量法制标志

5.3.1.1 制造计量器具许可证标志和编号（试验样机可留有相应位置，只对国产仪器）；

5.3.1.2 仪器型式批准标志和编号（本项为非强制性规定，试验样机可留有相应位置）；

5.3.2 计量器具标识

仪器名称、生产厂名、规格（型号）、制造日期、出厂编号、主要技术指标。

6．计量要求

6.1 输液泵

6.1.1 泵的流量稳定性应不大于±1％。

6.1.2 用滤纸检查各管路接口处应无湿迹。卸下色谱柱，堵住泵出口端（压力传感器以下），使压力达到最大允许值的90%，保持5min无泄漏。

6.2 色谱柱

6.2.1 柱效：高效填充柱的理论塔板数N应大于1×104。

6.2.2 柱箱控温示值误差：温度示值误差不大于±1℃。

6.3 检测器

6.3.1 示差检测器

噪声：＜5×10-7RIU。

基线漂移：＜5×10-6(RIU·h-1)。

6.3.2 紫外检测器

噪声 ＜4×10-5ODU。

基线漂移 ＜4×10-4(ODU·h-1)。

6.4 仪器测量重复性：不大于5％。

6.5 仪器测量线性误差：±20％。

注：1、对于制造单位申请的但本大纲未涉及的项目，可参照制造单位提供的方法和要求进行试验和评价；

2、制造单位申请评价项目的技术指标高于本大纲要求时，须按制造单位申请的技术指标进行评价。

7. 通用技术要求

7.1外观及常规检查

仪器上应标明型号、名称、编号、制造厂名称及出厂日期。

仪器的外壳应无明显的损坏。

仪器的各功能键完好，工作正常。

7.2 绝缘电阻

绝缘电阻应不小于20MΩ。

7.3绝缘强度

仪器电源的相（或中）线对地的绝缘强度，应能承受交流电压1.5kV,50Hz,历时1min的试验，无击穿和飞弧现象产生。试验后仪器能正常工作。

7.4 电源电压的影响

当电源电压在额定电压的(10%范围内变化时，仪器测量重复性应符合6.4的要求。

7.5 工作温度试验

在5℃、35℃工作条件下，仪器测量重复性应符合6.4的要求。

7.6 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

7.6.1低温贮存试验

规定温度-40℃（-20℃），持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的测量重复性应符合6.4的要求。

7.6.2 高温贮存试验

规定温度55℃，持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的测量重复性应符合6.4的要求。

7.6.3 碰撞试验

加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。试验后，仪器的测量重复性应符合6.4的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。

7.6.4 跌落试验

根据表2规定按仪器包装件的总质量确定跌落方式和要求。

表2 跌落方式和要求

| 包装件质量/kg | 跌落方式 | 跌落高度、角度 | 跌落次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 自由跌落 | 100mm | 4次 |
| ＞100 ＜200 | 倾斜跌落 | 底面棱边长度＜500mm时，倾角为30゜ | 4次 |
|  |  | 底面棱边长度≥500mm时，底面离地面高度距离为250mm. |  |

试验后，仪器的测量重复性应符合6.4的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。

8．型式评价项目

型式评价的项目见表2。

表2 仪器型式评价项目一览表

| 序号 | 评价项目 | 项目类别 | 重要性分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |
| 1 | 计量单位要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 2 | 准确度要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 3 | 计量法制标志要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 4 | 计量器具标识要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 二、仪器计量要求 |
| 5 | 泵的流量稳定性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 6 | 柱效 | 试验项目 | 主要单项 |
| 7 | 柱箱控温示值误差 | 试验项目 | 主要单项 |
| 8 | 噪声 | 试验项目 | 主要单项 |
| 9 | 基线漂移 | 试验项目 | 主要单项 |
| 10 | 仪器测量重复性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 11 | 仪器测量线性误差 | 试验项目 | 主要单项 |
| 三、通用技术要求 |
| 13 | 外观及常规检查 | 试验项目 | 主要单项 |
| 14 | 绝缘电阻 | 试验项目 | 主要单项 |
| 15 | 绝缘强度 | 试验项目 | 主要单项 |
| 16 | 电源电压与频率试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 17 | 工作温度试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 18 | 低温贮存试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 19 | 高温贮存试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 20 | 碰撞试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 21 | 跌落试验 | 试验项目 | 主要单项 |

9．试验项目的试验方法和条件

9.1 外观及常规检查

9.1.1 试验目的

检查仪器外观及各个功能是否符合7.1的要求。

9.1.2 试验条件

环境温度：（15～30）℃，变化幅度<2℃/h (最大不超过5℃/h)

相对湿度：<80%

供电电压：电压（220±22）V， 频率（50±1）Hz，并具有良好的接地。

仪器周围应清洁无尘，无易燃、易爆气体，不受阳光直射，排风良好。仪器应放在平稳的工作台上，周围无强烈振动、无强电、磁场干扰。

9.1.3 试验程序

用手动、目察法检查。

9.1.4 合格判据

其结果符合7.1的要求为合格。

9.2 绝缘电阻

9.2.1 试验目的

检查仪器绝缘电阻是否符合7.2的要求。

9.2.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.2.3 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将绝缘电阻表的接线端分别接在仪器的交流输入端及机壳上，施加500V直流试验电压，稳定后读取绝缘电阻表的示值。

9.2.4 合格判据

其结果符合7.2的要求为合格。

9.3 绝缘强度

9.3.1 试验目的

检查仪器绝缘电阻是否符合7.3的要求。

9.3.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.3.3试验设备

耐压试验仪：交流电压0V～1500V，频率为50Hz,准确度级别不大于5级。

9.3.4 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将耐压测试仪的输出端子分别接在仪器的交流输入端及外壳裸露金属件上，使耐压试验仪输出输出1500V的交流电压，漏电流设置为5mA，保持1min,观察试验过程中仪器是否出现击穿和飞弧现象。

9.3.5 合格判据

其结果符合7.3的要求为合格。

9.4 仪器的计量性能试验

9.4.1 试验目的

检查仪器计量性能是否符合6的要求。

9.4.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.4.3 试验设备

9.4.3.1标准物质：窄分布聚苯乙烯标准物质6至8种。该标准物质的分子量(重均分子量－Mw或数均分子量－Mn或峰位分子量－Mp)量程为在103、104、105、106各数量级范围内有1至3种窄分布聚苯乙烯标准物质。

9.4.3.2化学试剂：分析纯四氢呋喃、甲苯、间甲酚、氯仿、邻二氯苯、二甲基甲酰胺

9.4.3.3 秒表， 不大于0.1 s。

9.4.4 试验程序

9.4.4.1 输液泵的试验

9.4.4.1.1 泵流量稳定性

仪器运转稳定后，泵流量设定为1mL/min。将10mL的容量瓶接在泵出口处，在溶剂流入容量瓶内的同时开始计时，待溶剂充满至刻线时停止计时，记下测量时间。间隔约10 min后测量1次，重复测量3次以上。分别由式(1)、(2)、(3)计算出时间平均值及时间最大值与平均值的相对误差和时间最小值与平均值的相对误差。相对误差应不大于土1％。

(1)

SR1=×100%                       (2)

SR2=×100%                        (3)

式中 n——测量次数；

——时间测量平均值；

——每次时间测量值；

tmax——时间测量最大值；

tmin——时间测量最小值；

SR1——时间测量最大值与平均值的相对误差；

SR2——时间测量最小值与平均值的相对误差。

9.4.4.1.2 泵在工作压力下的耐压性

启动仪器，待仪器运转稳定后，将泵流量设定为1mL/min，待压力稳定后，用滤纸检查各接头应无湿迹。卸下色谱柱，堵住泵出口端（压力传感器以下），使压力达到仪器说明书最大允许值的90%，保持5min无泄漏。若有湿迹应紧固接头螺帽或更换密封件。

9.4.4.2 色谱柱的试验

9.4.4.2.1 色谱柱的柱效

用苯、甲苯或四氢呋喃为样品，以仪器中的溶剂为溶剂，配制浓度约为2mg/mL的溶液，注入色谱柱，得到色谱图1。根据图1由式(4)计算色谱柱的理论塔板数。三根高效串联柱组的理论塔板数N应大于1×104。

N=16×（）2                          （4）

式中：VR——色谱峰顶的淋出体积；

W——色谱峰底宽；

N——色谱柱的理论塔板数。

图 1 色谱柱理论塔板数测定图

9.4.4.2.2 柱箱控温示值误差

有柱控温箱的仪器应检定柱箱控温示值误差。对常温测定，应在高于室温10℃的温度下检定仪器的控温示值误差；对高温测定，应在135℃下检定仪器的控温示值误差。检定方法为将铂电阻或热敏电阻置于柱恒温箱中部，关好柱箱盖，将引线与测温仪表相连接。当温度到达设定温度时，稳定约5min后，记下测温仪表上的温度值。每间隔约10min测定一次，测定5次以上，取其平均值，其最大值与平均值之差及最小值与平均值之差为控温示值误差。控温示值误差应不大于±1℃。

9.4.4.3检测器的试验

9.4.4.3.1 示差检测器的噪声和基线漂移

将示差检测器与仪器相连结，启动仪器，以仪器体系中的溶剂为溶剂，设定流量为1mL/min，将灵敏度选择在最灵敏档，记录纸速为(0.5～1)cm/min，待仪器稳定后，走基线30min到1h，计算噪声和基线漂移。

9.4.4.3.2 紫外检测器的噪声和基线漂移

将紫外检测器与仪器相连接，紫外吸收波长为254nm，溶剂为四氢呋喃或无紫外吸收的试剂。启动仪器，设定流量为1mL/min，参比池为空气，吸光度选择在最灵敏档。记录纸速为(0.5～1)cm/min，仪器稳定后，走基线30min到1h，计算噪声和基线漂移。

9.4.4.4仪器测量重复性的试验

9.4.4.4.1 绘制校正曲线

在柱组分离范围内，选用第窄分布聚苯乙烯标准物质6至8种，按其分子量大小，配制浓度为(0.5～3)mg/mL的溶液，注入色谱柱，得到每种标准物质的GPC谱图。如图2(a)所示。谱图的纵坐标为检测浓度，横坐标为淋出体积。再以标准物质的分子量对数对标准物质的峰位淋出体积作图，就可得到标准物质的校正曲线。如图2(b)所示。在绘制校正曲线谱图时，纵坐标可采用窄分布标准物质的、、或。校正曲线的相关系数γ应大于0.98。

图2 (a) Δn对VeGPC谱图 (b) log对VR校正曲线图

9.4.4.4.2仪器测量重复性的测量与计算

在校正曲线范围内，选用一种窄分布聚苯乙烯标准物质(该物质未用于绘制校正曲线)。配制成一定浓度的溶液。在绘制校正曲线的实验条件下，将配制好的溶液注入色谱柱，求得及。重复测量3次。取重均分子量或数均分子量的平均值、，

计算每次测量的及与相应平均值的最大相对误差应不大于5％。由式(5)、(6)进行计算。

=                                        （5）

测量重复性=×100%                      (6)

式中：n——测量次数；

——n次测量平均值

——n次测量中最大的值。

（用计算仪器测量重复性的方法同上）。

9.4.4.5仪器测量线性误差的试验

用9.4.4.4.2中测得的窄分布聚苯乙烯标准物质的分子量平均值(、)与该标准物质的分子量标准值(、)的相对误差作为仪器测量示值误差。仪器测量线性误差应不大于土20％。按式(7)进行计算。

仪器测量线性误差=×100%                      （7）

式中：——n次测量中的平均值；

——标准物质的重均分子量。

（用计算仪器测量线性误差的方法同上）。

9.4.5 合格判据

其结果符合6的要求为合格。

9.5电源电压影响试验

9.5.1试验目的

检验电源电压影响下，仪器测量重复性是否符合6.4的要求。

9.5.2试验条件

试验条件同9.1.2。

9.5.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)交流电压表：0V～250V，1.5级。

c)调压变压器：调压范围0V～250V，功率大于仪器额定功率的20%。

9.5.4试验程序

a)调整调压变压器使其输出电压为220V，然后将仪器电源连接到调压电源上，仪器开机稳定后，设定仪器最佳工作条件。

b)调整调压变压器使其输出电压为198V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，按9.3.4.7和9.3.4.10方法进行基线漂移的试验。

c)调整调压变压器使其输出电压为242V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，按9.3.4.7和9.3.4.10方法进行基线漂移的试验。

d)试验完成后调整调压变压器使仪器工作为220V,关机。

9.5.5合格判据

仪器测量重复性符合6.4的要求为合格。

9.6 工作温度试验

9.6.1试验目的

检验仪器在工作温度时测量重复性是否符合6.4的要求。

9.6.2试验条件

温度分别为5℃和35℃，其余试验条件同9.1.2。

9.6.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在5℃时，其允许误差不超过(2℃；温度恒定在35℃时，绝对湿度不应超过20g/m3,试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.6.4试验程序

分别测定仪器在5℃和35℃下的基线漂移，方法同9.3.4.4中测量重复性的试验方法。

9.6.5合格判据

仪器测量重复性符合6.4的要求为合格。

9.7 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

9.7.1低温贮存试验

9.7.1.1试验目的

检验仪器经过低温贮存试验后其测量重复性是否符合6.4的要求。

9.7.1.2试验条件

温度为-40℃（液晶显示器试验温度为-20℃），其余试验条件同9.1.2。

9.7.1.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在-40℃（-20℃）时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.7.1.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.7.2 高温贮存试验

9.7.2.1试验目的

检验仪器经过高温贮存试验后其测量重复性是否符合6.4的要求。

9.7.2.2试验条件

温度为55℃，绝对湿度不应超过20g/m3,其余试验条件同9.1.2。

9.7.2.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在55℃时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.7.2.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.7.3 碰撞试验

9.7.3.1试验目的

检验仪器在碰撞试验后其测量重复性是否符合6.4的要求。

9.7.3.2试验条件

a)试验条件同9.1.2。

b)碰撞试验机工作条件

加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。

c)当整台仪器由几个包装件组成时，几个包装件分别进行试验。

9.7.3.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.3。

b)碰撞试验机：台面应有足够的刚性，基本脉冲波形为近似半正弦波。

9.7.3.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，直接固定在碰撞台上，不能直接安装时，可采用过渡结构的安装方式，过渡结构应用足够的刚性。

b)碰撞的施加：在垂直方向上进行。

9.7.4 跌落试验

9.7.4.1试验目的

检验仪器在跌落试验后其测量重复性是否符合6.4的要求。

9.7.4.2试验条件

a)试验条件同9.1.2。

b)跌落方式和要求按表2要求进行。

9.7.4.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.3。

b)试验台面应为平整坚硬的水泥地面和钢板台面。

9.7.4.4试验程序

a)按表2要求根据仪器包装件质量选择跌落方式。

b)自由跌落：按表2规定的高度，包装件底面呈水平状以自由落体方式跌落，跌落次数4次。

c)倾斜跌落：按表2规定的角度和高度，一棱边贴地，底面呈倾斜状后释放跌落，每一棱边各试验一次。

在低温贮存试验、高温贮存试验、碰撞试验、跌落试验后，仪器按9.3.4.4方法进行测量重复性的试验。

9.7.5合格判据

其结果符合6.4的要求为合格。

10．型式评价结果的判定

10.1 系列产品中，有一种规格不合格的，该系列判定为不合格。

10.2 对每一规格的判定，一般分为单项判定和综合判定。

10.3 单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论，其中有一台仪器不合格时，此单项结论判定为不合格。

10.4 综合判定要依据单项判定的结论来判定。有一项以上（含一项）主要单项不合格的，综合判定为不合格。

附录

原始记录格式

1  观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量 | × |  |  |
| 5.2 |  | × |  |  |
| 5.3 | 标志和标 | × |  |  |

注：

| + | — |  |  |  |  | +/— | + | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |  |  |  | +/— | — | 不通过 |
|  | × | 不通过 |  |  |  |  |  |  |

2  检测记录

2.1  通用技术检测记录

2.1.1  外观检查

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 08 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 08 时 35 分

检测记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：无

环境温度： 18.2 ℃     环境相对湿度： 38 %

评价人员：

2.1.2  绝缘电阻试验

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 08 时 40 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 09 时 20 分

试验条件：

直流电压：500V。

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 绝缘电阻/MΩ | >20 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

绝缘电阻试验检测用计量器具及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻测试仪 | CJ2679 | 039 | MPE:±5% |

环境温度： 18.2 ℃     环境相对湿度：  38  %

评价人员：

2.1.3绝缘强度试验

试验条件：

交流电压1.5Kv,50Hz,历时1min

| 仪器编号 | 检查记录 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：无

绝缘强度试验检测用计量器具及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐压测试仪 | CJ2671E | 031 | MPE:±5% |

环境温度： 18.2 ℃     环境相对湿度：  38  %

评价人员：

2.2  计量性能检测记录

2.2.1泵的流量稳定性

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 09 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 10 时 30 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 容量瓶体积 | 测量次数 | 测量值（s） | 平均值（s） |
| 10mL | 1 | 10.01 | 10.043 |
|  | 2 | 10.07 |  |
|  | 3 | 10.05 |  |
| 泵流量稳定性误差 | SR1=0.27% | SR2=-0.33% |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

泵的流量稳定性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子秒表 | SJ9-2Ⅱ | 056986 | U=0.02 s k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.5 ℃     环境相对湿度： 38 %

评价人员：

2.2.2 柱效

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 10 时 40 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 11 时 40 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 柱子规格 | 溶剂 | 样品 | 淋出体积（mL） | 色谱峰宽（mL） |
| 90cm | 间甲酚 | 甲苯 | 25.7 | 0.53 |
| 柱效 | 3.7×104 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

柱效检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | —— | 120513 | 分析纯 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.7 ℃     环境相对湿度： 38 %

评价人员：

    - 柱箱控温示值误差

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 12 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 14 时 00 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 温度设定值（℃） | 35.0 |
| 测量值 （℃） | 35.2 | 35.1 | 35.3 |
|  | 35.1 | 35.0 | 35.2 |
| 平均值（℃） | 35.15 |
| 柱箱控温示值误差（℃） | 0.15 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

柱箱控温示值误差检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字测温仪 | F-52-2 | 703711300 | U=0.5 ℃ k=2 |
| 电子秒表 | SJ9-2Ⅱ | 056986 | U=0.02 s k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.8 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.4  噪声及基线漂移

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 14 时 10 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 15 时 10 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 检测器 波长（nm） | 254 |
| 基线噪声（mAU） | 0.009 |
| 基线漂移（mAU/h） | 0.012 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

噪声及基线漂移试验条件

| 检测器波长 | 254nm |
| --- | --- |
| 溶剂 | 四氢呋喃 |
| 记录时间 | 1h |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.8 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.5  仪器测量重复性

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 15 时 15 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 17 时 30 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 重均分子量MW | 4320 | 60600 | 110000 | 521000 |
| 淋出体积（mL） | 3.53 | 8.35 | 10.78 | 13.96 |
| 线性方程 | y = -0.1978x + 6.3385 | 相关系数 | 0.9829 |
| 待测样品体积（mL） | 4.44 | 4.41 | 4.50 |
| 待测样品MW | 288602 | 292550 | 280802 |
| 待测样品MW（平均） | 287318 |
| 测量重复性（%） | 1.82 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

仪器测量重复性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 4.32×103g/mol | 12001 | Urel=7.6% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 6.06×104 g/mol | 12001 | Urel=7.6% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 1.10×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 2.89×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 5.21×105 g/mol | 12001 | Urel=7.6% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 19.0 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.6仪器测量示值误差

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 17 时 35 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 18 时 30 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 重均分子量标准值 | 289000 |
| 仪器测量值 | 287318 |
| 仪器测量线性误差（%） | -0.58 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

仪器测量示值误差检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 4.32×103g/mol | 12001 | Urel=7.6% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 6.06×104 g/mol | 12001 | Urel=7.6% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 1.10×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 2.89×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 5.21×105 g/mol | 12001 | Urel=7.6% k=2 |
| 备注 | —— |

2.2.7  电源电压影响

检测的开始时间：2013年 05 月 03 日 08 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 03 日 09 时 30 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 线性方程 | y = -0.1978x + 6.3385 | 相关系数 | 0.9829 |
| 待测样品体积（mL） | 4.36 | 4.42 | 4.45 |
| 待测样品MW | 299290 | 291222 | 287270 |
| 待测样品MW（平均） | 292594 |
| 测量重复性（%） | 2.29 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

电源电压影响检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流电源 | ACF-2KB | 8802048 | Urel=0.5% k=2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 2.89×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 19.0 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.8  低温（5℃）工作条件下试验

检测的开始时间：2013年 05 月 03 日 09 时 40 分

检测的结束时间：2013年 05 月 03 日 13 时 40 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 线性方程 | y = -0.1978x + 6.3385 | 相关系数 | 0.9829 |
| 待测样品体积（mL） | 4.36 | 4.42 | 4.45 |
| 待测样品MW | 299290 | 291222 | 287270 |
| 待测样品MW（平均） | 292594 |
| 测量重复性（%） | 2.29 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：

无

低温（10℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温恒湿室 | SEWTH-Z-120U | 7020060086 | 温度MPE：±2℃ |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 2.89×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.7 ℃     环境相对湿度： 39 %

评价人员：

2.2.9  高温（35℃）工作条件下试验

检测的开始时间：2013年 05 月 03 日 13 时 45 分

检测的结束时间：2013年 05 月 03 日 17 时 30 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 线性方程 | y = -0.1978x + 6.3385 | 相关系数 | 0.9829 |
| 待测样品体积（mL） | 4.46 | 4.42 | 4.37 |
| 待测样品MW | 285964 | 291222 | 297930 |
| 待测样品MW（平均） | 291705 |
| 测量重复性（%） | 2.13 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

高温（35℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温恒湿室 | SEWTH-Z-120U | 7020060086 | 温度MPE：±2 ）% |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 2.89×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 19.5 ℃     环境相对湿度： 42 %

评价人员：

2.2.10 仪器的运输、运输贮存适应性试验

检测的开始时间：2013年 05 月 04 日 08 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 06 日 09 时 30 分

| 仪器编号 | JO6515955A |
| --- | --- |
| 线性方程 | y = -0.1978x + 6.3385 | 相关系数 | 0.9829 |
| 待测样品体积（mL） | 4.46 | 4.42 | 4.37 |
| 待测样品MW | 285964 | 291222 | 297930 |
| 待测样品MW（平均） | 291705 |
| 测量重复性（%） | 2.13 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

仪器的运输、运输贮存适应性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温恒湿室 | SEWTH-Z-120U | 7020060086 | 温度MPE：±2 |
| 葡聚糖分子量标准物质 | 2.89×105 g/mol | 12001 | Urel=7.8% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 21.0 ℃     环境相对湿度： 42 %

评价人员：